## Slide 1: RØNTGENDOSIMETRI FOR DOSIS PÅ 0.1 Gy
Er røret stabilt når det skal køre i kort tid?
Hvad betyder «build-up»-tiden, når der bestråles i 20s, 14s, 13s, 12s?
Hvad betyder afstand fra kilden for felthomogeniteten når afstanden fra kilden er 50cm, 40cm, 37.5cm?
Har røntgenrøret andre iboende usikkerheder?

## Slide 3: Tekniske detaljer
Spænding over røret: 220kV
Katodestrøm: 10mA
Filtrering: 1.52mm Al + 2.60mm Cu
Afstand fra kilden: SSD50, SSD40, SSD37.5
Eksponeringstid 20s, 14s, 13s, 12s

## Slide 4: Build-up
Når røntgenrøret starter bruger det gerne 4-5s på at opnå den valgte spænding på 220kV og katodestrøm på 10mA
  I denne tid eksponeres prøven med en usikker dosis røntgenstråler
Build-up-tiden er usikker og kan variere fra gang til gang
  Har det mon noget at sige om røret netop har kørt for 10s siden, eller om det har haft en pause på 30-40s eller mere?

## Slide 5: Fejl
Systematiske fejl:
  Reproducérbare fejl som kan rettes ved kalibrering
    Høj doserate på første eksponering når røntgenrøret har hvilet
Tilfældige fejl:
  Usikkerheder i måleudstyr, røntgenrør mm.
    Ventetid fra man trykker start og indtil eksponeringen starter: ca 10s
      Derfor bør man vente ca 10s med at nulstille elektrometeret fra man har trykket start fordi ladningen kan nå at forandre sig +0.01 nC. Det gør forsøget vanskeligt og omstændigt (optil 300 målinger pr forsøg)
    Man skal aflæse målingen med det samme eksponeringen stopper, ellers risikerer den at falde (absolutværdi)
      Dette kan glippe fra tid til anden når man fører journal, skriver målinger ind I txt.fil osv mellem de I forvejen korte målinger
      Hvis man venter for længe risikerer elektrometeret at angive for lav værdi, dvs +0.01 nC.
  Samlet tilfældig elektrometerpræcision: ±0.02 nC

## Slide 6: Forsøgets gang
målinger I hvert punkt (5 eller 10)
Regne gennemsnit:
Regne standardafvig:
Gentage forsøget gange
  (Det giver i alt målinger pr punkt)
Finde det totale gennemsnit i hvert punkt:
Regne standard error:
Regne standard error of the mean:

## Slide 7: Omregning til dosis
???
  = ?
    Er der behov for en kalibreringsfaktor mere for meget korte eksponringer?

## Slide 8: Standardfejlen må implementeres i SE og SEM
Den totale fejl:
er den totale gennemsnitlige standardfejl i det målte punkt.

## Slide 9: Data og udregning

## Slide 13: Felthomogenitet

## Slide 22: Fejl – igen
Systematiske fejl
  Jeg syntes at den første måling i hvert punktsæt så lidt højt ud I forhold til de efterfølgende målinger
    Det tager 5s at skrive en måling ned og trykke start på røntgenrøret
    Men det tager mindst 30s at flytte ioniseringskammeret til et nyt målepunkt, lukke dørene og trykke på start
    Kan det være at maskineriet “lader op” i pausen?

## Slide 27
Men den første dosis som gives er jo den “rigtige” siden det er den vi giver til cellerne

## Slide 29
Det er jo dog en ganske lille kalibreingsfaktor
Størte faktor: 1.024±0.007
Dvs hvis dosen er gennemsnitlig gives cellerne istedet .

## Slide 30: Fejl – igen igen
Besværligt med al den data .. Og alle de loops 😨
Hvordan kan jeg være sikker på at koden regner rigtigt?

## Slide 31: Hardcoding er vejen frem 😅

## Slide 33: Usikkerhed ved hardcoding – copy/paste-fejl

## Slide 34: Hvad med SE og SEM
SE bruger alle enkeltmålingerne og deler på
SEM bruger forsøgenes gennemsnit og deler på

## Slide 35
Totalgennemsnittet er det samme uanset om det regnes fra alle målinger, eller gennemsnit á målinger.
Regner det ud på begge måder med np.mean() og laver en test for at tjekke de giver samme svar.
Bruger np.std() på samme data.

## Slide 37: Normalisering med eller uden at medregne egen måling?
Jeg tænker; at hvis den givne måling evt er forkert, så bør den sammenlignes med gennemsnittet af de andre målinger I samme sæt uden at med regnes selv
Alternativt kan den normaliseres på gennemsnittet af alle målinger I samme kohort

## Slide 39: spørgsmål
Gældende ciffer.
  Elektrometeret viser tre cifre, f.eks 1.46 nC
  Skal jeg så have maks tre cifre i doseplottene?
  Skal kalibreringsfaktor ∂ kun have maks tre cifre?
Skal SE og SEM dele SD på sqrt(n) eller sqrt(n-1)?
Faktorer i kalibreringsfaktor for dosen
  Bjørg skriver de står i en TRS 227-rapport, men den kan jeg ikke finde (har fundet noget der hedder TRS-227 men der finder jeg ikke faktorene)

## Slide 40: https://github.com/hvmortensen/Masteroppgave